附件：

转运床技术参数及配置要求

一、功能要求：

★1、整机原装进口，具备液压助力整体升降、前/后倾功能，双柱液压升降系统，可持续下降，床两侧装备液压升降踏板

2、床体总长度≥216cm，宽度≥86cm，护栏长度≥147cm，护栏高度应高于床面≥36cm，床体最低应≤53cm，床体最高应≥85cm，脚轮直径≥20cm

3、 具备气压助力头部抬升功能，背板气压助力0-90度可调，可快速释放满足急救需要。

4、整床头尾两端配备脚踏板控制刹车，此脚踏板须同时控制第五轮的升降。

5、带头端可折叠推拉把手，具备滑降内收式床栏

6、安全负荷应≥700磅（317Kg）

7、整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽

8、具有可升降的第五轮；

9、配备舒适床垫≥10cm；

10、可高压冲洗、满足院感控制需求；

11、附带四角减震防撞轮；

12、附带有1个头端的推床把手；

13、附带三段式分段输液杆1个；

14、附带四角输液架插孔4个；

15、最大前/后倾角度应≥17°；

二、配置要求：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床整体流线型框架 | 1张 |
| 2 | 带脚端推拉把手的滑降内收式床栏 | 2个 |
| 3 | 整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽 | 1个 |
| 4 | 26英寸（66厘米）宽4英寸（10厘米）厚加强型舒适床垫 | 1张 |
| 5 | 两端控制四轮环刹系统及中央控制定向锁 | 2个 |
| 6 | 直径8英寸（20厘米）尖缘床轮 | 4个 |
| 7 | 床两侧装备液压升降踏板 | 2个 |
| 8 | 四角输液架插孔 | 4个 |
| 9 | 减震防撞轮 | 4个 |
| 10 | 双柱气压助力可调角度背板 | 1张 |
| 11 | 头端的推床把手 | 2个 |
| 12 | 整合于头部的床板储物盘 | 1套 |
| 13 | 双柱液压升降系统，可持续下降 | 2个 |
| 14 | 固定的腿部床板 | 1个 |