附件：

技术参数及配置要求

输液泵(A包)技术参数及配置要求

1、基本要求：

1.1、数量：25台

1.2、易操作，可靠性高，适用PVC输液器

1.3、大屏幕LCD显示输液总量，已输入量，剩余量，输入时间等

1.4、使用环境：+10~40℃，30~85%(湿度)

1.5、计算机端口RS232，可连接护士呼叫功能

1.6、电压/电源：1）交流电：230V,50/60HZ;  2)外接低压电源：12V救护车直流电；3）蓄电池

1.7、蓄电池使用时间: 最高流速下≥3.0小时

1.8、操作时间性：100％连续使用

2、技术规格要求：

2.1、输液精确度≤±5%

2.2、流速范围: 0.1-999.9ml/h,0.1ml每档递增.

2.3、输入剂量模式: mg/ml,IU/ml,mmol/ml, ml/kg/min,ml/h

2.4、输液范围  0.1~9999.9ml

2.5、预制输液总量范围0.1~9999.9ml

2.6、快速推注方式: 快速推注速率999.9毫升/小时, 快推输液量可记入输液总量中

2.7、安全防护可靠：除颤防护,CF设备,防护等级 I,在急救中共同使用不会相互影响;防潮:IP22（水平使用:滴液防护）

2.8、阻塞压力分2档：高、低，其中最大阻塞压力为 1.2bar,最小阻塞压力为 0.6bar

2.9、输液显示、显示输液总量﹑已输入量(包含bolus输液量)﹑剩余量输入时间﹑药物名称等

2.10、安装: 方便安装，泵内固定夹有多种固定方式，可以固定于输液架上，又可固定于床旁横栏上.

2.11、具有自动计算功能:可进行公斤体重换算

2.12、交直流两用：220VAC，50/60HZ, 充满电池后（最高流速）≥3.0小时

2.13、红外连接/插件连接: 可用于连接护士呼叫，数据传输、连接输液管理系统

2.14、在不停止输液的情况下可任意改变速率。

3、报警功能：

3.1、有声、光、短信息，提示气泡报警、阻塞报警、暂停结束报警、再呼叫报警、电量不足等，可保持静脉开放速率(KVO)

3.2、两种空气探测模式：瞬间探测0.3ml以上的气泡，避免气柱危险；1小时内累计微小气泡达1.5ml时亦报警

3.3、阻塞报警压力分二档可调

3.4、电池用完前30分钟时预报警

4、其他功能要求：

4.1、静脉开放功能：当输液完成时，泵自动转入KVO功能，以保持静脉开放

速率>10ml/h=KVO 3ml/h；速率<10ml/h=KVO 1ml/h；速率<1ml/h=KVO STOP

4.2、启动提示：1）电源开启提示（未设置输液参数）；2）已设置输液参数提示（未启动输液）

4.3、报警重置：报警关闭一分钟，报警对应错误仍未纠正，报警声将重启

4.4、输液管自动夹闭：泵门打开时，输液管夹将管路自动夹闭

4.5、高级防护除颤，安全可靠

4.6、可随时接入到“输液治监护管理系统”当中，进行系统管理，并以低压供电保证人身安全

输液泵(B包)技术参数及配置要求

1、基本要求

1.1、数量：15台

1.2、可用于输血、输液、输营养

1.3、大屏幕LCD显示输液总量，已输入量，剩余量，输入时间等

1.4、使用环境：+10~40℃，30~85%(湿度)

1.5、计算机端口RS232，可连接护士呼叫功能

1.6、电压/电源：1）交流电：200-240V,50/60HZ; 2)外接低压电源：12V救护车直流电；3）蓄电池

1.7、蓄电池: 最高流速下≥3.5小时

1.8、操作时间性：100％连续使用

1.9、易操作，可靠性高，适用PVC输液器

2、技术规格：

2.1、输液精确度≤±5%

2.2、流速范围: 0.1-999.9ml/h,0.1ml每档递增.

2.3、输入剂量模式: mg/ml,IU/ml,mmol/ml, ml/kg/min,ml/h

2.4、输液范围  0.1~9999.9ml

2.5、预制输液总量范围0.1~9999.9ml

2.6、快速推注方式: 快速推注速率999.9毫升/小时, 快推输液量可记入输液总量中

2.7、安全防护可靠：除颤防护,CF设备,防护等级 I,在急救中共同使用不会相互影响;防潮:IP22（水平使用:滴液防护）

2.8、阻塞压力分3档：高、中、低，其中最大阻塞压力为    1.6bar

2.9、输液显示、显示输液总量﹑已输入量(包含bolus输液量)﹑剩余量输入时间﹑药物名称等

2.10、安装: 方便安装，泵内固定夹有多种固定方式，可以固定于输液架上，又可固定于床旁横栏上.

2.11、具有自动计算功能:可进行公斤体重换算

2.12、交直流两用：220VAC，50/60HZ, 充满电池后(最高流速）≥3.5小时

2.13、红外连接/插件连接: 可用于连接护士呼叫，数据传输、连接输液管理系统

2.14、在不停止输液的情况下可任意改变速率。

3、报警功能：

3.1、有声、光、短信息，提示气泡报警、阻塞报警、暂停结束报警、再呼叫报警、电量不足等，可保持静脉开放速率(KVO)

3.2、两种空气探测模式：瞬间探测0.3ml以上的气泡，避免气柱危险；1小时内累计微小气泡达1.5ml时亦报警

3.3、电池用完前30分钟时预报警

4、其他功能要求：

4.1、静脉开放功能：当输液完成时，泵自动转入KVO功能，以保持静脉开放

速率>10ml/h=KVO 3ml/h；速率<10ml/h=KVO 1ml/h；速率<1ml/h=KVO STOP

4.2、启动提示：1）电源开启提示（未设置输液参数）； 2）已设置输液参数提示（未启动输液）

4.3、报警重置：报警关闭一分钟，报警对应错误仍未纠正，报警声将重启

4.4、输液管自动夹闭：泵门打开时，输液管夹将管路自动夹闭

4.5、高级防护除颤，安全可靠

4.6、可随时接入到“输液治监护管理系统”当中，进行系统管理，并以低压供电保证人身安全