附件：

血管B超机技术参数配置要求

1、用途：采用超声导引系统进行PICC置管，可直视血管穿刺，可减少静脉炎、静脉血栓的发生，可直观地显示血管位置和解剖结构，增加穿刺的精确性，实现实时引导、全程可见、穿刺时间短，提高穿刺成功率。

2、技术参数要求：

2.1、屏幕尺寸≥12寸，为超声图象提供最大的空间

2.2、血管壁图像锐化：采用数字处理技术,增强血管壁以及其他液体填充结构与组织之间的边界，便于更清晰地阅读图像

2.3、浅表静脉成像：最小深度≤1.5cm

2.4、深度静脉成像：最大深度≥6cm

2.5、符合国际ISO标准的控制界面，操作简单、便捷

2.6、屏幕网格和导管尺寸示意图：屏幕网格显示血管尺寸并同步估算预期的导管尺寸

2.7、可选择多种血管导引深度： 1.5CM、3CM、4.5CM、6CM，具备记忆功能

2.8、图像选项：强烈/低对比度、强烈/高对比度

2.9、固态探头：有效排除气泡，增加机械可靠性

2.10、单手操作功能：工作人员可通过探头上的按键进行功能的选择和操作，实现独立完成导引及置管

★2.11、探头具备导针装置：根据不同血管深度设立进针角度,穿刺更便利

2.12、USB接口：用于图像的截图和打印

2.13、内置电池使用时间≥1小时

2.14、移动轴式机架:配置外接电池，外置电池使用时间≥2.5小时

2.15、交流适配器和电池充电器用于充电

2.16、一体化手提把手便于携带